核技术利用建设项目

崇州二医院有限公司

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

（公示本）

崇州二医院有限公司

二〇二三年八月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

崇州二医院有限公司

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

建设单位名称：崇州二医院有限公司

建设单位法人代表（签字或签章）：

通讯地址：崇州市崇阳街道唐安西路431号

邮政编码：611200

联系人：叶津川

电子邮箱：——

联系电话：18782059150

目  录

表1  项目基本情况	1

表2  放射源	13

表3  非密封放射性物质	14

表4  射线装置	15

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	16

表6  评价依据	17

表7  保护目标与评价标准	19

表8  环境质量和辐射现状	22

表9  项目工程分析与源项	25

表10  辐射安全与防护	31

表11  环境影响分析	40

表12  辐射安全管理	57

表13  结论与建议	64

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 DSA区域改造前后平面布置图

附图3 项目外环境关系图

附图4 监测布点图

附图5 DSA区域二层平面布置图（DSA正上方区域）

附图6 DSA防护图

附图7 项目DSA机房通排风图

附图8 DSA手术室人流、物流路径示意图

附图9项目DSA手术室两区划分图

附图10 辐射安全与防护设施布置图

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 辐射安全许可证

附件4 关于成立辐射防护和应急救援小组的通知

附件5 关于落实辐射安全与防护培训和考核的承诺

附件6 辐射装置使用参数确认函

附件7 个人剂量监测报告

附件8 2022射线装置工作场所年度检测报告

附件9 环境影响备案报告

附件10 辐射培训统计表

附件11无辐射事故说明

附件12 现状环境质量监测报告

# 表1  项目基本情况

| 建设项目名称 | 崇州二医院有限公司新增数字减影血管造影机（DSA）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 崇州二医院有限公司 |
| 法人代表 | 朱志忠 | 联系人 | 叶津川 | 联系电话 | 18782059150 |
| 注册地址 | 崇州市崇阳街道唐安西路431号 |
| 项目建设地点 | 崇州市崇阳街道唐安西路431号崇州二医院有限公司康复楼 1 层 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设项目总投资（万元） | 500 | 项目环保投资（万元） | 51 | 投资比例 | 10.2% |
| 项目性质 | (新建 (改建 (扩建 (其它 | 占地面积（m2） | 100 |
| 应用类型 | 放射源 | (销售 | (Ⅰ类 (Ⅱ类 (Ⅲ类 (Ⅳ类 (Ⅴ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅰ类（医疗使用） (Ⅱ类 (Ⅲ类 (Ⅳ类 (Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | (生产 | (制备PET用放射性药物 |
|  |  | (销售 | / |
|  |  | (使用 | (乙 (丙 |
|  | 射线装置 | (生产 | (Ⅱ类 (Ⅲ类 |
|  |  | (销售 | (Ⅱ类 (Ⅲ类 |
|  |  | ☑使用 | ☑Ⅱ类 (Ⅲ类 |
|  | 其他 | 无 |
| 项目概述 一、医院概况及项目由来 崇州二医院有限公司（统一社会信用代码：91510184MA61R7XH4M，营业执照成立时间2015年10月22日）始建于1988年，坐落于崇州市崇阳街道唐安西路431号，该医院是是一家集医、教、研、康复、预防保健为一体的二级甲等综合医院。医院占地面积34298.23㎡。 医院现开放床位600余张，医技人员463人，其中中高级职称91人，享受国务院特殊津贴1人，成都市劳模1人。设有门诊部、住院部、4个急救站。医院开设科目有：外科（神经外科、普外科、骨科包括骨关节、脊柱、骨病、显微手足外科、骨关节镜二级学科)、中医骨科、综合内科、肾病内科（血液透析）、内分泌科、老年病科、眼科、五官科、急诊科、康复科、口腔科、综合ICU、手术室、麻醉科、职业病健康体检中心、健康体检科、医学影像科（放射科、CT、MRI、彩超、脑电图室）检验科、肺功能检查等科室。 崇州二医院有限公司已取得了辐射安全许可证，编号川环辐证[25091]，许可种类和范围为“使用Ⅲ类射线装置”，有效期至：2025年5月13日。 （一）任务由来 近年来，随着医学实践的不断深入，介入放射学发展迅猛，已经成为了介于内、外科之间，集医学影像学和临床治疗学于一体的新兴学科。因其对疾病治疗的便捷、微创和无可替代的优势，成为综合性医院必备的重要学科。为更好的满足患者多层次、多方位、高质量和文明便利的就诊需求，崇州二医院有限公司决定利用原康复楼的一楼厨房和餐厅（目前已空置）改建为DSA手术室及其配套用房，并在DSA手术室内安装使用1台大型数字减影血管造影装置（digitalsubtractionangiography，简称DSA），属于II类射线装置。 （二）编制目的 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“第五十五项—172条核技术利用建设项目—使用Ⅱ类射线装置”，本项目应编制环境影响报告表。根据《四川省生态环境厅关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的公告》（2019年第2号），本项目应报成都市生态环境局审查批准。 崇州二医院有限公司委托四川中环康源卫生技术服务有限公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。我公司接受本项目环境报告表编制工作的委托后，在进行现场踏勘、实地调查了解项目所在地环境条件和充分研读相关法律法规、规章制度、技术资料后，在项目区域环境质量现状评价的基础上，对项目的环境影响进行了预测，并按相应标准进行评价。同时，就项目对环境可能造成的影响、项目单位从事相应辐射活动的能力、拟采取的辐射安全和防护措施及相关管理制度等进行了评价分析，在此基础上提出合理可行的对策和建议，编制完成本报告表。 （三）环境影响评价报告信息公开 为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境影响评价工作的公开、透明，方便公民、法人和其他组织获取生态环境主管部门环境影响评价信息，加大环境影响评价公众参与公开力度，依据国家生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》的规定，结合四川省生态环境厅要求，建设单位在向生态环境主管部门提交建设项目环境影响报告表前，应依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息。 （四）本项目建设内容 1、工程概况 项目名称：崇州二医院有限公司新增数字减影血管造影机（DSA）项目 建设单位：崇州二医院有限公司 建设性质：改建 建设地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号崇州二医院有限公司康复楼 1 层 2、工程建设内容及规模 医院拟将康复楼（地上3层，无地下室，已建)一楼厨房和餐厅（用作医院医护人员和病人餐饮，目前已空置，经现场勘查无遗留环境问题）改建为1间DSA手术室及其配套用房。在DSA手术室内，使用1台数字减影血管造影装置，型号为NeuAngio 30F，属于Ⅱ类射线装置。其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，年诊疗病例400例，DSA年曝光时间累计约74.2h（拍片6.7h，透视67.5h），曝光方向由下而上。主要用于介入治疗、血管造影等。 DSA手术室净空面积为37.791m2，呈长方形布置，净空尺寸长6.63m×宽5.7m×高3.4m，项目利用原四周墙体为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板；手术室地面为200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥；顶部为120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板；手术室观察窗（1扇）为4mm铅当量的铅玻璃，防护铅门（3扇）均为4mm铅当量，项目下方无地下室，项目上方为肌电图室和运动治疗室。钡水泥（硫酸钡防护涂料）的密度3.2g/cm³，混凝土密度2.35t/m³，空心预制板（空心砖）密度1.4g/cm³，实心砖密度1.8g/cm³。项目组成及主要的环境问题见表 1-1。 建设项目组成及主要的环境问题表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程 项目DSA手术室净空面积为37.791m2，净空尺寸长6.63m×宽5.7m×高3.4m。项目利用原四周墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板；手术室地面为200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥；顶部为120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板；手术室观察窗（1扇）为4mm铅当量的铅玻璃，防护铅门（3扇）均为4mm铅当量；项目下方无地下室，项目上方为肌电图室和运动治疗室。钡水泥（硫酸钡防护涂料）的密度3.2g/cm³，混凝土密度2.35t/m³，空心预制板（空心砖）密度1.4g/cm³，实心砖密度1.8g/cm³。 在DSA手术室内使用1台DSA，最大管电压为125kV最大管电流为1000mA，型号为NeuAngio 30F，年累计曝光时间约74.2h（拍片6.7h，透视67.5h）。 噪声、扬尘、废水、固体废物 X射线、臭氧、噪声、医疗废物 辅助用房 将原厨房和餐厅内原有房间改造成本项目控制室、设备间、洁具间、辅料库房、无菌库房、更衣室、患者缓冲间等，建成后仅供本项目使用。 废水、固体废物 公用工程 市政供水管网、市政排水管网、市政电网、配电系统、通讯系统等，均为依托医院现有设施。 / 办公及生 活设施 依托现有医生办公室 生活垃圾、生活污水 环保工程 （1）项目产生的废水依托医院已建的污水管道和污水处理站； （2）医疗废物依托医院已建医疗废物暂存间及收集系统进行收集，统一交由医废处理资质单位收运处置，办公、生活垃圾经统一收集后由环卫部门定期清运； （3）项目产生的臭氧通过机房排风系统引入楼顶（3F，高10m）排放。 / 废水、固体废物 3、依托情况介绍 （1）依托办公设施：医生办公室依托医院既有办公室，不涉及新建。 （2）依托环保设施 ① 废水：本项目新增10名辐射工作人员，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）可知，城镇居民生活用水定额（小城市）为160L/（人•d），本项目为医院新增员工，项目生活用水按照50L/(人·d)计算，生活污水产生量按照用水量的85%计，则项目生活污水产生量为0.5m³/d；项目年手术量为400台（每天最大手术量为4台），根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）可知，项目医疗用水按照15L/(人·次)计算，医疗废水产生量按照用水量的85%计，则项目医疗废水产生量为0.051m³/d。项目医疗废水依托医院已建的污水处理站（处理能力为180m3/d），目前医院已处理了80m³/d的废水，剩余处理能力为100m³/d，本项目新增废水总量为0.551m³/d，故本项目依托医院已建污水处理站可行。 整个医院营运期所产生的医疗废水及生活污水通过院内污水管网排至污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后经市政污水管网排入崇州市城市污水处理厂处理达标后排入西河。 ② 固体废物：施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。可运送至建筑垃圾处理厂处理；生活垃圾依托施工现场设置的垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一清运处理。施工期无医疗废物产生。运营期产生的医疗废物经分类收集打包好后暂存于医院已建的医疗废物暂存间（收集暂存医院内部产生的医疗废物及危险废物），医疗废物日产日清，交由有资质单位处理；办公、生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，日产日清，交由环卫部门清运处理。 （五）本项目主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料及能耗情况见表1-2。 主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称 年耗量 来源 主要化学成分 主要原辅材料 造影剂 80L 外购 碘海醇 电(kW•h) 600度 市政电网 — 水量 自来水 600m3 市政水网 — 本项目拟使用造影剂为碘海醇注射液，为新型的含三碘低渗非离子型造影剂，具有含碘量高、粘稠度低、渗透压小理化性质稳定和容易排泄等特点，血管内注射后，能使途经的血管显像清楚直至稀释后为止。规格为100mL/瓶，平均每台介入手术使用2瓶，每年约400台手术，年使用量约为80L。由医院统一采购，常温储存，使用后的废包装物按医疗废物处置。 （六）本项目主要设备配置及技术参数 本项目射线装置相关参数情况见表1-3，科室手术量情况见表1-4。 本项目射线装置清单表 装置 名称 型号 生产 厂家 设备 参数 管理 类别 年总出束时间 出束 方向 使用 场所 备注 DSA NeuAngio 30F 东软 额定管电压125kV 额定管电流1000 mA Ⅱ类 74.2h（拍片6.7h，透视67.5h） 由下向上 DSA手术室 拟购 本项目科室手术量分配 使用科室 平均每人次手术曝光时间 年手术台数 （台） 年曝光时间 拍片min 透视（min） 拍片（h） 透视（h） 神经外科 1 9 100 1.7 15 神经内科 1 12 150 2.5 30 放射科 1 9 150 2.5 22.5 合计 6.7 67.5 （七）工作人员配置情况 本项目共涉及辐射工作人员10名，其中为4名医生，2名技师，4名护士，均为新增辐射工作人员。根据本项目年手术数量及每台手术人员分配情况，每台手术配置1名医生、1名护士（神经外科护士只参与神经外科手术，神经内科护士只参与神经内科手术，放射科进行其他放射手术，不存在交叉使用的情况）、1名技师。 本项目辐射工作人员配置情况 职务 辐射工作人员数量 科室 备注 医生 2 放射科 新增 1 神经外科 新增 1 神经内科 新增 护士 2 放射科 新增 1 神经外科 新增 1 神经内科 新增 技师 2 放射科 新增 医院定岗定责，不存在同时操作多台设备，因此不需要考虑辐射工作人员的个人剂量叠加。今后，医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。 工作制度：医院实行每年工作250天，每天8小时的工作制度，本项目一天最大就诊病人为30人，需要进行拍片或透视最大病人数为4人，项目年总手术台数为400台。 医院应严格执行辐射工作人员培训制度，组织辐射工作人员及相关管理人员在国家核技术利用辐射安全与防护平台（http:/fushe.mee.gov.cn）上参加辐射安全与防护专业知识的学习、考核，考核通过后方可上岗。 二、本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目选址合理性分析 1、选址合理性分析 崇州二医院有限公司位于崇州市崇阳街道唐安西路431号。本项目位于崇州二医院有限公司内康复楼1楼，医院周围为一般的商业、居住为主的城市环境，交通便捷，能为周围居民提供方便的就医设施。崇州二医院有限公司用地已取得了《国有土地使用证》（崇国用[2015]第5478号），土地性质为医疗卫生用地，用地符合土地利用规划要求。 崇州二医院有限公司于2017年1月19日取得了《原崇州市环境保护局建设项目环保备案核查意见》（崇环建核[2017]0001912号）。 本项目位于医院康复楼一层，本项目不新增用地，项目水、电、气、通讯设施依托医院现有处理设施妥善解决，本项目位于康复楼一层东南角，东侧为血透中心墙体，南侧为不过人巷道，西侧为走廊，北侧为血透急救道路，人员流通较小，极大减少了公众误入的可能性；通过建筑物屏蔽、距离的衰减以及医院将采取的相应有效治理和屏蔽措施，本项目产生的辐射通过采取相应有效的治理措施和屏蔽措施后对周围环境影响较小，其选址是合理的。 2、外环境关系分析 （1）医院外部的外环境关系 本项目位于崇州二医院有限公司康复楼一层（位于崇州市崇阳街道唐安西路431号），周围主要为商业、居住和道路。根据现场踏勘，医院（外环境关系距离为目标与本项目的距离）四周主要外环境关系如下： 东侧：项目东侧约20m为蜀州中路，约53m为金湖苑小区，约130m为桑林街124号院，约190m为崇州市档案局、崇州市信访接待中心等； 东南侧：项目东南侧约160m为心怡家园，约75m为西湖苑小区，约140m为蜀州中路商住楼； 南侧：项目南侧约18m为全有家居等商户，约20m为银座广场（最近处为银座3幢），约165m为金带街临街商住楼； 西南侧：项目西南侧约165m为蓬莱巷居住区，约190m为金带公寓； 西侧：项目西侧约70m为唐安西路居住区； 西北侧：项目西北侧约95m为唐安西路商住楼，约135m为天水小区，约145m为天庆巷住户； 北侧：项目北侧约85m为国家电网，约150m为崇州市人民检察院住宅楼； 东北侧：项目东北侧约120m为成都楠泰水晶酒店，约165m为唐安西路临街商住楼； （2） 医院内部的外环境关系 本项目位于崇州二医院有限公司康复楼一层东侧，医院内部外环境关系如下： 项目北侧50m范围内为血透应急通道；东侧50m范围内为阴性透析室等；南侧50m范围内为不过人巷道、洗手间、阳性透析室等；西侧为走廊、去污间、回收间、洁具间、手术器械检查包装区等。 项目下方无地下室，楼上正上方二层为肌电图室和运动治疗室、三层为康复病房。 本项目机房位置相对独立且人流较少，降低了公众受到照射的可能性。 项目医院内部及医院外部的外环境关系具体见附图2和附图3。 3、与周边环境的相容性分析 本项目利用医院内现有完善的水资源供给系统，本项目新增的生活垃圾依托医院已建的生活垃圾收集设施暂存处理，新增的生活污水、医疗废水依托医院已建的污水处理设施处理，医院产生的医疗、生活废水经医院已建的污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入崇州市城市污水处理厂处理达标后排入西河。介入手术产生的医用器具、药棉、纱布、手套、废造影剂及废造影剂瓶等医疗废物采用专门的收集容器暂存，由专人每天收集到医院医疗废物暂存间内，按照医疗废物执行转移联单制度，定期委托有资质单位统一收集处置；本项目产生的生活垃圾和办公垃圾很少，依托医院现有的垃圾收集设施统一收集交由市政环卫清运；本项目通风设备声级较小，噪声影响不大，不会改变区域声环境功能区规划，项目产生的废气经通排风系统排至室外经自然稀释后对大气环境影响较小。 因此，本项目的建设不会对周边产生新的环境污染，项目与周边环境相容。 4、实践正当性分析 本项目的建设可以更好地满足公众多层次、多方位、高质量、便利的诊断需求，提高对疾病的诊断能力。本项目核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊断方法所不能及的效果，是其它诊断项目无法替代的，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，由于放射诊疗的方法效果显著，其优势明显，因此，该项目的实践是必要的。本项目在诊断过程中，对射线装置的使用将按照国家相关的辐射防护要求采取相应的防护措施，并建立相应的规章制度和辐射事故应急预案。因此，在正确使用和管理的情况下，可以将本项目产生的辐射影响降至尽可能小，该核技术利用的实践具有正当性。 四、总平面布局合理性分析 根据于康复楼1层拟建的DSA手术室平面布局图可知，DSA手术室东侧为辅料库房、洁具间、设备间，北侧为无菌库房、控制室、患者缓冲室、男女更衣室、污物暂存间。项目DSA手术室上方为康复诊疗室。DSA 机房和配套房间集中布置，相对独立且人流较少，设有专门的患者通道及污物间，降低了公众受到照射的可能性，项目机房的排风管道从 DSA手术室内导出机房引至楼顶排放，避开了人经常活动的区域。 DSA 机房设置患者通道、医护通道和污物间，相互不交叉，患者通道的宽度满足患者手推车辆的通行，方便治疗。 本项目的建设不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。 综上所述，本项目各组成部分功能区明确，既能有机联系，又不互相干扰，且避开了人流量较大的门诊区或其它人员集中活动区域，并同时兼顾了患者就诊的方便性，所以总平面布置是合理的。 五、原有核技术利用情况 1、辐射安全许可证情况 崇州二医院有限公司已取得《辐射安全许可证》（编号川环辐证[25091] ），许可种类和范围为“使用Ⅲ类射线装置”，有效期至：2025年5月13日。 目前，医院被许可使用5台射线装置，均为Ⅲ类射线装置，医院被许可的原有放射性工作场所情况见表1-6，该医院现在用的5台射线装置环保措施和设施均运行正常，经现场踏勘，未发现遗留环境问题。同时，经建设单位证实，医院开展放射性诊疗至今未发生过辐射安全事故。 医院已获许可使用的医用射线装置 序号 装置名称 型号 类别 用途 场所 取证情况 C形臂X光机 PLC112C Ⅲ类 医用诊断X射线装置 手术室 已取得川环辐证[25091] DR 新东方1000MD型 Ⅲ类 医用诊断X射线装置 DR摄片室 X射线计算机断层摄影设备 NeuViz Extra Ⅲ类 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 CT检查室 双能X射线骨密度仪 KD-GRAND Ⅲ类 医用诊断X射线装置 骨密度室 X射线计算机断层摄影设备 NeuViz 16 Classic Ⅲ类 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 方舱CT 辐射管理规章制度管理情况 医院以“崇二院[2023]46号”文成立了辐射防护和应急救援领导小组，全面负责辐射安全防护管理工作。根据相关文件的规定，结合医院实际情况，医院已制定有一套相对完善的管理制度，包括辐射安全管理规定、辐射工作人员培训/再培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射工作人员岗位职责、射线装置台账管理制度和辐射事故应急预案等。医院制定的各种安全管理制度较全面，具有可行性。在医院辐射安全与环境保护领导小组的领导下，明确各科室人员责任，按照制定的辐射安全管理规章制度严格落实，定期组织对辐射工作场所和设备进行放射防护检测、监测和检查，制度执行情况较好。 辐射安全培训情况 崇州二医院有限公司严格按照国家相关规定执行辐射工作人员持证上岗制度。医院现有辐射工作人员28人（均为III类射线装置辐射工作人员），有34人参加了辐射安全与防护培训班学习并取得《合格证书》。 根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部公告2019年第57号）：“自2020年1月1日起，新从事辐射活动的人员，以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过生态环境部‘核技术利用辐射安全与防护培训平台’（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）报名并参加考核。2020年1月1日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效”。 根据生态环境部《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（公告2021年第9号）的相关规定，仅从事III类射线装置销售、使用活动的辐射工作人员无需参加集中考核，有核技术利用单位自行组织考核，已参加集中考核并取得成绩报告单的，原成绩报告单继续有效，自行考核结果有效期五年，有效期届满的，应当由核技术利用单位组织再培训和考核。 针对本项目新增的II类射线装置辐射工作人员，医院应尽快组织未参加培训的在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http ：//fushe.mee.gov.cn）学习相关知识并报名参加考核。医院对此出具了承诺书，承诺“将严格落实中华人民共和国生态环境部2019年第57号公告相关要求，及时组织二类射线工作人员通过核技术利用辐射安全与防护培训平台进行相关知识学习，并确保所有二类射线辐射工作人员及辐射安全管理人员考核合格后上岗。”（承诺书详见附件）。 辐射工作人员个人剂量情况 崇州二医院有限公司现有辐射工作人员34名，每名工作人员均配有个人剂量计，据建设单位提供的2022年7月~2023年6月全院辐射工作人员的个人剂量检测报告，所有辐射工作人员均未出现单季度超过1.25mSv的情况，全院辐射工作人员个人剂量检测报告见附件。全院现有辐射工作人员季度个人剂量计检测结果均低于职业人员1.25mSv/季度的约束限值；最近一年个人剂量计检测结果也均低于职业人员5mSv/年的约束限值。医院应加强管理、严格按照剂量计使用规范佩带保管，医院辐射工作人员应加强学习，正确使用个人防护用品（佩戴个人剂量计及防护铅衣等），严格按照规定随身携带；医院应严格按照规定每季度送检，并建立完整的档案，妥善保存。 年度评估情况 医院于2023年1月，在全国核技术利用辐射安全申报系统（http://rr.mee.gov.cn）中提交了“2022年度四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告”，对2022年度的辐射场所的安全和防护状况以及辐射管理情况进行了评估说明。 现医院辐射安全管理情况 （1）辐射安全许可证所规定的活动种类和范围未发生改变； （2）放射防护与设施运行、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、辐射应急处理措施均满足相应规定要求。 （3）医院按要求委托有资质的单位进行了个人剂量检测； （4）医院自从事辐射诊疗以来，严格按照国家法律法规进行管理，没有发生过辐射安全事故。 （5）医务人员自身防护方面：医院要求辐射工作人员在对病人进行检查时，必须做好自我防护，隔室操作，禁止直接暴露在照射野内，辐射工作人员均按要求佩戴个人剂量计，对个人所接受外照射的剂量进行准确监控，并安排辐射工作人员定期进行健康体检。 （6）病人防护方面：检查时根据情况选择最佳投射条件，在不影响诊断的前提下，严格控制照射野范围。同时，利用铅围裙、铅帽等对非受检的敏感部位进行屏蔽。 年度监测情况 崇州二医院有限公司2022年取得辐射许可证并开始使用射线装置，于2022年6月委托四川中环康源卫生技术服务有限公司对辐射工作场所进行了X-γ射线辐射剂量率监测（见附件）。根据监测结论，项目机房外环境X-γ射线辐射剂量率最大为1.49μSv/h，满足周围控制目标辐射剂量率不大于2.5µSv/h。 |

# 表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动 种类 | 实际日最大操 作量（Bq） | 日等效最大 操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

# 表4  射线装置

（一）加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能（MeV） | 额定电流（mA)/剂量（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | II类 | 1 | NeuAngio 30F | 125 | 1000 | 介入治疗 | DSA手术室 | 拟购 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流 （μA） | 中子强 度（n/s） | 用途 | 工作 场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气态 | — | — | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 直接排向大气环境 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量为kg。

2.含有放射性的废物要注明其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度

（Bq）。

# 表6  评价依据

| 法规文件 | 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； 《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施； 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）； 《四川省辐射污染防治条例》，四川省十二届人大常委会第二十四次会议第二次全体会议审议通过，2016年6月1日起实施； 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2019年3月修订； 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，原环保部第18号令，2011年5月起实施； 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》；原环境保护部令第31号，2021年1月4日修订； 《射线装置分类》，原环境保护部公告2017年第66号，2017年12月起实施； 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号，2015年12月实施； 《关于建设放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号，原国家环境保护总局、公安部、卫生部文件，2006年9月26日； 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部文件，2012年7月3日； 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告，公告2019年第57号。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容与格式》（HJ10.1-2016）； 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； 《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）； 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； 《放射工作人员健康要求及监护规范》（GBZ 98-2020）； 《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）。 |
| 其他 | 《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽，原子能出版社，1987）； 医院方提供的工程设计图纸及相关技术参数资料； 《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》（2012年3月）； 《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函 [2016]1400号）； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 环评委托书。 |

# 表7  保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）中的相关要求，结合项目特点和现场监测的实际情况，确定辐射环境影响评价的范围：以DSA手术室实体屏蔽体边界外50m范围。

保护目标 本项目保护目标主要为以DSA手术室的建筑实体为边界，半径50m内的工作人员和公众。根据外环境关系，DSA手术室50m范围内有西南侧银座3幢、南侧全有家居等商户和东北侧成都农商银行位于院外，其余方向均位于医院边界内，项目下方无地下室。 本项目环境保护目标见表7-1。 本项目环境保护目标一览表 项目 位置 保护目标 距离机房最近距离(m) 人流量（人次/d） 照射类型 剂量约束值（mSv/年） 水平 垂直 DSA手术室 辐射工作人员 DSA手术室内医生 紧邻 0 ≤4 职业 5.0 DSA手术室内护士 紧邻 0 ≤4 职业 5.0 北侧控制室内技师 紧邻 0 ≤2 职业 5.0 院内 公众 手术室西侧污物暂存、走廊等 紧邻 0 ≤10 公众 0.1 手术室北侧无菌库房、男女更衣室、患者缓冲间等 紧邻 0 ≤5 公众 0.1 手术室东侧辅料仓库、洁具间等 紧邻 0 ≤20 公众 0.1 手术室正上方肌电图室和运动治疗室 0 3.4 ≤100 公众 0.1 50m范围内其他公众 0-50 0 ≤200 公众 0.1 院外公众 西南侧银座3幢 21 0 ≤200 公众 0.1 南侧，全有家居等商户 19 0 ≤200 公众 0.1 东北侧，成都农商银行 35 0 ≤200 公众 0.1 评价标准 1、环境质量标准 大气：臭氧需满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准中1小时均 值（0.20mg/m³）的标准限制要求。 地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2、污染物排放标准 废气：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处 理排放标准。 噪声：①施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； ②运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。 3、辐射防护标准 执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关规定。 4、电离辐射剂量限值和剂量约束值 职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）B1.1.1.1的规定，对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv；任何一年中有效剂量50mSv；眼晶状体年当量剂量不超过150mSv；四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量500mSv。 本项目评价取上述标准中规定的职业照射年有效剂量限值的1/4（即5mSv/a）作为职业人员年剂量约束值；取四肢（手和足）或皮肤年当量剂量的1/4（即125mSv/a）作为职业人员四肢（手和足）或皮肤年当量剂量约束值；取眼晶状体年当量剂量的1/4（即37.5mSv/a）作为职业人员眼晶状体年当量剂量约束值。 公众照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第 B1.2.1 条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量 1mSv。项目要求按上述标准中规定的公众照射年有效剂量的1/10 执行，即 0.1mSv/a，作为本项目公众照射年有效剂量约束值。 辐射工作场所的分区 应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。 控制区：注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 监督区：注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。 5、辐射工作场所边界周围剂量率控制水平 根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）有关规定，在距离本项目DSA手术室屏蔽体外表面30cm处，周围控制目标辐射剂量率应不大于2.5µSv/h。 6、臭氧排放标准 参照《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019/XG1-2022）室内臭氧符合最高允许浓度0.30mg/m3的要求。

# 表8  环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 一、项目地理和场所位置 崇州二医院有限公司位于崇州市崇阳街道唐安西路431号。本项目拟建DSA手术室位于崇州二医院有限公司康复楼1 层东南角，项目地理位置图见附图1。 本项目周围为一般的商业、居住为主的城市环境，主要植被为人工种植的花草树木外，无农作物和野生动植物。本项目评价区域范围内尚未发现受保护的文物和古迹。 在接受本项目环境影响评价委托后，我公司技术人员对项目所在区域进行了踏 勘，本项目现状见图8-1。 本项目拟建机房现状图（原医院厨房和餐厅） 二、本项目主要环境影响 本项目在投入运营后，主要对环境造成影响的是DSA在曝光过程中，产生的X射线。 三、本项目所在地X-γ辐射空气吸收剂量现状监测 为掌握项目所在地辐射水平，本次评价由四川中环康源卫生技术服务有限公司对本项目所在位置的辐射环境进行了监测，监测时间为2023年7月21日，其监测项目、分析方法及来源见表8-1。 监测项目、方法及方法来源表 监测项目 监测方法 方法来源 检出限 X-γ辐射空气吸收剂量率 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021 0.01 μSv/h 《辐射环境监测技术规范》 HJ 61-2021 监测使用仪器及环境条件见表8-2。 监测使用仪器表 监测项目 监测仪器 备注 名称及编号 技术参数 检定情况 X-γ辐射空气吸收剂量率 BH3103B型便携式X-γ剂量率仪 编号：YQ19032 测量范围：（1-10000）×10-8Gy/h 能响范围：0.025MeV~ 3MeV 修正因子：0.89 校准单位：中国测试技术研究院 校准有效期：2022/10/13-2023/10/12 校准证书：校准字第202210001539号 - 监测时环境状况 环境温度 环境湿度 环境大气压 天气状况 32°C 46%RH 94.9 kPa 晴 四、质量保证 本项目环境现状监测单位四川中环康源卫生技术服务有限公司，通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。 1、计量认证 从事监测的单位四川中环康源卫生技术服务有限公司通过了原四川省质量技术监督局的计量认证（计量认证号：212303100255）。 2、仪器设备管理 ①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。 3、记录与报告 ①数据记录制度；②报告质量控制。 五、环境现状监测与评价 监测所用仪器已由计量部门年检，且在有效期内；测量方法按国家相关标准实施；测量不确定度符合统计学要求；布点合理、人员合格、结果可信，能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平，可以作为本次评价的科学依据。 为了解本项目机房附近辐射水平，本项目在拟建机房四周、正上方和评价范围内保护目标处布设了监测点位，以了解项目区域X-γ辐射剂量率背景。 具体监测结果如下： 拟建项目周围环境X-γ辐射剂量率 单位：nGy/h 测点编号 X-γ辐射空气吸收剂量率（nGy/h） 监测点位 备注 监测值 标准差 1 102.65 1.39 拟改建后DSA机房内 室内 2 91.67 0.55 拟改建后DSA机房内东侧 室内 3 101.16 0.74 拟改建后DSA机房内南侧 室内 4 91.52 0.64 拟改建后DSA机房内西侧 室内 5 98.79 0.66 拟改建后DSA机房内北侧 室内 6 99.68 0.63 拟改建后DSA机房正上方 室内 7 93.45 0.46 DSA机房西南侧居民楼 室外 注：各监测点位均在放射科DR机房以及CT机房内射线装置正常运行状态下进行的实测。 由表8-4可知，项目所在区域的X-γ辐射空气吸收剂量率为91.52nGy/h ~102.65 nGy/h，与中华人民共和国生态环境部《2021年全国辐射环境质量公报》中四川省自动站空气吸收剂量率监测结果（67.0~120.2nGy/h）基本一致，属于当地正常天然本底辐射水平。

# 表9  项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 一、施工期污染源项分析 1、施工期间的环境影响分析 本项目利用崇州二医院有限公司康复楼一层厨房和餐厅进行改建和装修。因此，项目施工期主要是对已有建筑物进行改建和装饰施工、设备安装，最后进行竣工验收。本次环评的主要评价内容有：机房改造、防护装修施工、设备安装调试等。 施工期工艺流程及产污环节见图9-1。 施工期工艺流程及产物环节图 环评要求：严格按照设计方案进行防护施工，隐蔽工程需留下影像资料，以备后期查验。 （1）土建、装修施工的工艺分析 土建拆除：将原地面的地砖、部分砖墙拆除，由施工单位清运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场。 DSA机房改造、防护装修：将现有厨房和餐厅的窗户、门和墙体拆除，然后重新建造新的机房防护墙，安装防护门和观察窗，并对机房、操作间等进行装修工程。 根据建设单位提供的资料，项目利用原四周墙体为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板；顶板则是原本120mm厚预制板（空心）基础上，再使用4mm铅当量铅板；地面依靠原本的200mm的防渗混凝土结构，再浇筑30mm厚的硫酸钡涂层。 防护门：3扇，防护门采用钢制框架，内衬4mm铅当量的铅板，门扇底部采用防护铅胶条处理，密封地面缝隙。 铅玻璃：先在铅玻璃四周用大芯板保护，再用纯铅板向四周铺贴，并且要求机房内侧纯铅板向四周墙面外延伸不小于10cm，铅玻璃与窗框间和窗框间与墙体间的缝隙必须用软铅填实，防止散射线从铅玻璃四周泄漏。观察窗采用4mm铅当量的铅玻璃。 环评要求：在DSA手术室装修时，应注意施工方式，保证各屏蔽体有效衔接，各屏蔽体应有足够的超边量，避免各屏蔽体之间有漏缝产生。 本项目在装修施工阶段主要环境影响为扬尘、废水、噪声、废渣和装修废气等。本项目工程量小，时间短，本项目施工期会对周围声环境质量产生一定影响，但本项目工程量小，施工期短，通过作业时间控制，合理安排好各种噪声施工机具的使用时间，加强施工现场的管理等手段，对周围声环境产生较小的影响，该影响是暂时性的，对周围声环境的影响随建设期的结束而消除。施工所产生的少量生活废水经医院污水处理系统排入城市污水处理管网，在建设施工中采取湿法作业，尽量降低扬尘对周围环境的影响。建设施工所产生的少量施工废渣和设备安装产生的包装废物送当地指定的建筑垃圾处置场。 （2）设备安装调试期间的工艺分析 设备安装及调试阶段主要污染物是运输器械产生噪声及包装废弃物、电离辐射和臭氧。本项目设备的安装和调试应请设备供货方专业人员进行，医院方不得自行安装及调试设备。在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。 二、运营期污染源项分析 1、设备组成及工作原理 DSA是影像增强器技术、电视技术和计算机科学技术相结合的产物，是应用最多的数字化X射线透视设备。DSA主要由带有影像增强器电视系统的X射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机和多幅照相机组成。 DSA（数字减影血管造影装置）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得到一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 2、诊断及治疗流程简述 诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉或者动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉或动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在 X 线透视下将导管送达血管，顺序取血测定静、动脉，并留 X 线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 DSA在进行曝光时分为拍片和透视两种情况，对应的治疗流程及产污图见图9-2： DSA治疗流程及产污环节示意图 （1）DSA拍片检查 DSA检查采用隔室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作室，关好防护门。医师、操作人员通过操作室的计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 （2）DSA介入治疗 DSA介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距DSA的X线管0.5~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅衣、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等）。同时手术床旁设有屏蔽挂帘和移动式防护帘。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。医生、护士佩戴防护用品。每台手术DSA系统的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完后关机，医生、病人离开DSA手术室。 3、产污环节 本项目使用1台DSA，属于Ⅱ类射线装置。产污环节为：在注入造影剂之前拍片产生的X射线和臭氧，注入造影剂之后产生的X射线和臭氧，介入治疗过程中间歇透视产生的X射线和臭氧。在手术时，产生医疗包装物、容器和药棉、纱布、手套等医疗废物。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。 4、本项目医护人员、患者、污物路径分析 医护人员路径：本项目技师经过更衣换鞋区进入操作室、医护人员经过换鞋区、清洁区进出DSA手术室，医生用房独立成区，手术结束后，按照原路径返回。 患者路径：患者在陪护人员陪同下从病员通道进入DSA手术室，病人、医生流互不交叉，手术结束后，按照原路径返回。 污物路径：手术过程中产生的医疗废物，先暂存于污物暂存间暂存，待当天手术全部做完（医生和病人全部离开后），经过打包密封消毒后运到医院医疗废物暂存间暂存，最终交由医废处理资质单位回收处理。 项目人流、物流图 本项目医生、患者、污物路径示意见附图8。 三、污染源项描述 1、电离辐射 DSA在开机状态下主要辐射为X射线，不开机状态不产生X射线。 2、废气 DSA在曝光过程中臭氧产生量很小，经排风系统引至楼顶（3F，高10m）排放，室外大气扩散条件良好，产生的O3气体经自然分解和稀释后，对周围大气环境的影响较小。 3、噪声 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，噪声源强不大于65dB（A）且均处于室内，通过建筑墙体隔声和距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、废水 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员的生活污水及项目产生的医疗废水。生活污水及医疗废水经医院已建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入市政管网，进入崇州市城市生活污水处理厂处理达标后，最终排入西河。 5、固体废物 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为800kg。这些医疗废物经分类收集打包好后暂存于医疗废物暂存间，为减少恶臭气体及病原体的产生，要求医疗废物日产日清，交有资质单位处理。 ③本项目共涉及新增辐射工作人员10名，每人产生生活垃圾和办公垃圾约1kg/d，则每天生活垃圾和办公垃圾产生量约为10kg。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，办公、生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，为防止蚊蝇滋生，要求生活垃圾暂存间日产日清，交由环卫部门清运处理。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 6、造影剂的存储、泄露风险 造影剂是介入放射学操作中最常使用的药物之一，医院将外购造影剂采用不锈钢药品柜作为普通药品单独密封保存；未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物处理；在进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车进行运送。在使用造影剂前由药剂师进行剂量核算后护士取药，医生用高压注射器按照血液流速注入病人血管内，在X射线的照射下达到血管造影的目的，最后由泌尿系统排除体外。医院未使用完和过期的造影剂作为医疗废物进行处理。造影剂不属于重金属和其他持久性有机物，不存在泄露风险。

# 表10  辐射安全与防护

总平布置及两区划分 1、总平面布局合理性分析 （1）项目DSA机房位于医院康复楼一层东南侧，DSA手术室东侧为辅料库房、洁具间、设备间，北侧为无菌库房、控制室、患者缓冲室、男女更衣室、污物暂存间。 项目DSA手术室下方无地下室，上方为肌电图室和运动治疗室。 （2）进出手术区为病人与医生分别设置独立通道，患者通道的宽度满足病人手推车辆的通行，射线装置建筑物之间的通道畅通无阻，方便治疗。 （3）本项目污物通道和人员通道独立设置，候诊患者和医生分别通过患者通道和医生通道进入洁净手术区，医生从控制室进入机房，污物从机房通过污物通道直接进入清洗间和洗消间，不与人员通道交叉。 （4）本项目的修建不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。 综上所述，本项目各组成部分功能区明确，既能有机联系，又不互相干扰，且最大限度避开了人流量较大或其它人员集中活动区域，并同时兼顾了病员就诊的方便性，所以总平面布置是合理的。 2、辐射工作场所两区划分 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，将本项目辐射工作场所分为控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和联锁装置）限制进出控制区，辐射工作区与非辐射工作区隔开。控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。监督区范围内应尽量限制无关人员进入。 根据控制区和监督区的定义，结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA手术室机房划为控制区，将其配套用房（控制室、患者缓冲间、洁具间、污物暂存、设备间等）划为监督区。在监督区外张贴电离辐射标志以警示。项目控制区和监督区划分情况见表10-1。 本项目控制区和监督区划分情况 项目名称 控制区 监督区 DSA DSA手术室机房 控制室、患者缓冲间、洁具间、污物暂存、设备间等 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。 项目两区划分图 辐射安全与防护措施 （一）辐射屏蔽措施 根据崇州二医院有限公司提供的资料，DSA手术室机房净空面积为37.791m2，呈长方形布置，净空尺寸长6.63m×宽5.7m×高3.4m，项目利用原四周墙体为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板；DSA手术室机房地面为200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥；顶部为120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板；项目下方无地下室；手术室观察窗（1扇）为4mm铅当量的铅玻璃，防护铅门（3扇）均为4mm铅当量。 本项目实体防护折合铅当量计算见表10-2： DSA手术室的实体防护折合铅当量计算表 DSA手术室 实体结构 折合铅当量 总计 四周墙体 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 1.7mmPb +2.9mmPb 4.6mmPb 屋顶 120mm预制板（空心）+4mm铅当量铅板 0.5mmPb+4mmPb 4.5mmPb 地面 200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥 2.65mmPb+1.8mmPb 4.45mmPb 防护铅门（3扇） 4mm铅当量铅门 4mmPb 4mmPb 观察窗（1扇） 4mm铅当量铅玻璃 4mmPb 4mmPb 注：①根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录 C 医用诊断 X 射线防护中不同屏蔽物质的铅当量，管电压（有用线束）为125kV时，查表计算120mm混凝土（混凝土密度按2.35t/m3计）相当于1.5mm铅当量，200mm混凝土（混凝土密度按2.35t/m3计）相当于2.65mm铅当量。 ②根据《辐射防护手册 (第三分册) 辐射安全》，查表3.3，管电压150kV（无125kV数据），实心砖密度1.8g/cm³，150mm实心砖墙为1.0mm铅当量，260mm实心砖墙为2.0mm铅当量，故240mm实心砖墙为1.7mm铅当量；预制板（空心）与空心砖相同，空心砖密度1.4g/cm³，115mm实心砖墙为0.5mm铅当量，故保守起见120mm空心砖墙为0.5mm铅当量；查表3.3，管电压150kV（无125kV数据），15mm钡水泥（硫酸钡防护涂料）的密度3.2g/cm³，相当于1.0mm铅当量；33mm钡水泥（硫酸钡防护涂料）的密度3.2g/cm³，相当于2.0mm铅当量；51mm钡水泥（硫酸钡防护涂料）的密度3.2g/cm³，相当于3.0mm铅当量；故30mm钡水泥（硫酸钡防护涂料），密度3.2g/cm³，相当于1.8mm铅当量；50mm钡水泥（硫酸钡防护涂料），密度3.2g/cm³，相当于2.9mm铅当量。 本项目DSA手术室实体防护与《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）对照见下表： DSA手术室的实体防护设施对照表 房间 面积 四周墙体 屏蔽门 观察窗 屋顶 地面 DSA手术室 37.791m2（最小单边长度5.7m） 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板（约4.6mm铅当量） 4mm 铅当量铅门 4mm铅当量铅玻璃 120mm预制板（空心）+4mm铅当量铅板（约4.5mm铅当量） 200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥（约4.45mm铅当量） 放射诊断放射防护要求 最小有效使用面积20m2，最小单边长度3.5m 2mm铅当量 2mm铅当量 2mm铅当量 2mm铅当量 非有用线束2mm铅当量 备注 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 （二）辐射防治措施 1、DSA固有安全性 本项目配备的DSA已采取如下技术措施： 采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉 与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以消 除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。 采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5 帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称 之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。 配备相应的表征剂量指示装置：配备能在线监测表征输出剂量的指示装置，例如剂 量面积乘积（DAP）仪等。 配备辅助防护设施：DSA配备床下铅帘（0.5mmPb）和悬吊铅帘(0.5mmPb)、铅屏 风等辅助防护用品与设施，则在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施。 正常情况下，必须按规定程序并确认验证设置无误时，才能由“启动”键启动照射； 同时在操作台和床体上均设置“紧急止动”按钮，一旦发生异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。 2、辐射工作场所防治措施 DSA手术室采取屏蔽措施。 DSA手术室防护门外设有电离辐射警示标志和工作指示灯箱。 配有铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜等防护措施。 门灯联锁：机房防护门外顶部拟设置工作状态指示灯箱。当出束时，指示灯箱为红 色并显示“禁止入内”，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯箱灭。 紧急止动装置：控制台上、床旁均拟设置紧急止动按钮（各按钮分别与X射线系统 连接）。X射线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任一个紧急止动按钮，均可停止X射线系统出束。 操作警示装置：X射线系统出束时，控制台上的指示鸣器发出声音。 对讲装置：在DSA手术室与控制室之间拟安装对讲装置，控制室的工作人员通过对 讲机与射线装置机房内的人员联系。 辐射安全与防护设施布置图 3、人员的安全与防护 人员主要指本项目辐射工作人员、受检者或患者、本次评价范围内公众。 辐射工作人员 为减少辐射工作人员的照射剂量，防护X射线的主要方法有屏蔽防护、时间防护和距离防护，三种防护联合运用、合理调节。 ①距离防护 DSA手术室严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在手术室的人员通道门的醒目位置将张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯箱。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 ②时间防护 在满足诊断要求的前提下，在每次使用射线装置进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。根据医院的实际情况，本项目的DSA主要用于介入手术、血管造影等。 ③缩小照射野：在不影响操作的前提下尽量缩小照射野。 ④缩短物片距：尽量让影像增强器或平板靠近患者，减少散射线。 ⑤充分利用各种防护器材： a.介入手术中DSA手术室内操作者穿铅衣、铅眼镜、铅围脖、铅手套； b.使用床下铅帘及悬吊铅帘。 ⑥在不影响图像质量和诊疗需要的前提下，尽量使用低剂量。 ⑦个人剂量监测 辐射工作人员均应配备有个人剂量计，并要求在上班期间必须佩戴。对于进行介入治疗的辐射工作人员，建议采用双剂量计监测方法（在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计），且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计(如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等），铅衣外剂量计一般佩戴在左胸前或衣领前面，并将有标签的一面朝外。医院定期（每季度一次）将个人剂量计送有资质单位进行检测，检测结果存入个人剂量档案。 受检者或患者的安全防护 医院应配有三角巾、铅围脖（防护铅当量应不低于0.5mm铅当量），用于患者非照射部位进行防护，以避免病人受到不必要的照射。另外，在不影响工作质量的前提下，保持与射线装置尽可能大的距离。 手术室周边公众的安全防护 周边公众主要依托辐射工作场所的屏蔽墙体、防护门窗和地板楼板屏蔽射线。同时，辐射工作场所严格实行辐射防护“两区”管理，在手术室门外张贴电离辐射警告标志和工作状态指示灯箱，禁止无关人员进入，以增加公众与射线装置之间的防护距离，避免受到不必要的照射。 三、放射性工作场所安防措施 为确保本项目所使用的Ⅱ类射线装置的安全，本项目采取的安全保卫措施见表 10-4。 射线装置工作场所安防措施一览表 工作场所 措施类别 对应措施 DSA工作场所 防破坏 ①本项目DSA手术室及附属设施纳入医院日常安保巡逻工作范围，并划为重点区域，加强巡视管理，以防遭到破坏； ②安排有专人进行管理和维护，并进行台账记录，一旦发生破坏事件，立即关闭设备和防护门，并立即向公安机关报案； ③DSA手术室和邻近房间不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品等物品。 ④DSA手术室内配置了火灾报警系统及灭火器等。 防泄漏 ①本项目所使用的射线装置购置于正规厂家，泄漏辐射不会超过《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定的约束值； ②本项目DSA手术室均已按照有关规范要求进行了辐射防护设计，只要按照设计和环评要求进行落实，手术室是不存在辐射泄漏的情况。 四、辐射安全防护设施对照分析 根据《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（2020发布版）》和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函[2016]1400号）对Ⅱ类医用射线装置的要求，本次评价根据建设单位采取的辐射安全措施进行了对照分析，具体情况见表10-5： 本项目辐射安全防护设施对照分析表 项目 规定的措施和制度 落实情况 应增加的措施 场所 设施 观察窗屏蔽 1扇铅玻璃窗，为4mm铅当量 设计中已有 手术室防护门 3扇铅门，均为4mm铅当量 设计中已有 操作位屏蔽防护设施 设备自带铅帘 设计中已有 通风设施 新排风系统1套 设计中已有 紧急停机按钮 设备自带 设计中已有 门灯联锁 新增 需配备1套 对讲系统 新增 需配备1套 电离辐射警告标志 新增 需配备4套 机器工作状态指示灯箱 新增 需配备2个 监测 设备 便携式辐射监测仪 新增 需配备1台 个人剂量计 新增 需配备20个（每人2个） 个人剂量报警仪 新增 需配备10个 防护 器材 医护人员个人防护 新增 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套各10套 患者防护 / 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡胶颈套、手术涉及部位的防护衣、帽或其他防护用品各2套 其他 灭火器材 / 需配备2个 五、环保设施及投资分析 本项目总投资500万元，其中环保投资51万元，占总投资约10.2%。具体环保设施及投资见表10-6。 环保设施及投资一览表 项目 环保设施 数量 投资（万元） DSA手术室 辐射屏蔽措施 观察窗（4mm铅当量） 1扇 3 铅防护门（4mm铅当量） 3扇 9 屋顶：120mm预制板（空心）+4mm铅当量铅板 / 20 四周墙体 东、南、西、北面墙体均240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 / 地面：200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥 / 安全装置 工作状态指示灯箱 2个 4 电离辐射警告标志 4套 紧急止动装置 1套 门灯联锁装置 1套 对讲系统 1套 床下铅帘（机器自带、0.5mm铅当量） 1套 机器自带 悬吊铅帘（机器自带、0.5mm铅当量） 1套 监测仪器及个人防护用品 个人剂量计 20个 8 个人剂量报警仪 10个 便携式辐射监测仪 1台 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套 10套（医护人员使用） 6 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、手术涉及部位的防护衣、帽或其他防护用品 2套（患者使用） 1 其他 通风设施：新排风系统 1套（设计中已有） —— 医疗废物收集转运：依托医院现有医疗废物暂存间及转运系统 / —— 合计 51 今后在实践中，医院应根据国家发布的法规内容，结合自身实际情况对环保设施做相应补充，使之更能满足实际需要和法规要求。 六、三废的治理 1、废水 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员的生活污水及项目产生的医疗废水。生活污水及医疗废水经医院已建的污水处理站（设计处理能力180m3/d），该污水处理站处理工艺为“一级强化+次氯酸消毒”，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政管网，最终进入崇州市城市污水处理厂处理达标后排入西河。 2、废气 DSA在曝光过程中臭氧产生量很小，经排风系统引至楼顶（3F，高10m）排放，室外大气扩散条件良好，产生的O3气体经自然分解和稀释后，对周围大气环境的影响较小。 3、固体废物 （1）本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 （2）手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为800kg。这些医疗废物经分类收集打包好后暂存于医疗废物暂存间，为减少恶臭气体及病原体的产生，要求医疗废物日产日清，交有资质单位处理。 （3）本项目共涉及新增辐射工作人员10名，每人产生生活垃圾和办公垃圾约1kg/d，则每天生活垃圾和办公垃圾产生量约为10kg。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，办公、生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，为防止蚊蝇滋生，要求生活垃圾暂存间日产日清，交由环卫部门清运处理。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

# 表11  环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目在医院已有建筑内进行建设，不新增用地，施工期主要是对康复楼一层现有厨房进行改造，需要将现有房间的窗户、门和墙体拆除，然后重新建造新的机房防护墙，安装防护门和观察窗，在机房墙体和楼板涂刷防护涂料，原有的其他可利用的墙体重新开设门洞，并对机房、控制室等进行装修工程。产生污染物主要包括扬尘、噪声及建筑垃圾等。 本项目施工期主要是射线装置机房装修施工阶段和设备安装、调试阶段。 一、土建、装饰施工的环境影响分析 1、大气环境影响分析 装修过程中采用“环保型”油漆及涂料，产生的废气污染物主要是扬尘，装修过程中采取湿法作业、加强通风或室内空气净化措施，可尽量降低粉尘对周围环境的影响。 2、水环境影响分析 装修过程应严格落实水污染物防治措施。按照“雨污分流”原则，优化管网系统设置，防止废水进入雨水排放系统。本项目施工生活污水依托医院已有的污水处理系统预处理后，经市政管网排入城市污水处理厂处理达标后排放，不会对区域水环境产生不良影响。 3、声环境影响分析 装修过程会产生一定噪声，针对噪声影响，本项目拟采取尽量选择低噪音设备、避免夜间施工、注意对施工设备的维修、保养以使各种施工机械保持良好的运行状态等措施，可大大降低本项目噪声对周围的影响。 4、固体废物影响分析 装修过程固体废弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。产生的废弃物如废材料、废纸张、废包装材料、废塑料薄膜等应妥善保管，及时回收处理；对不可回收的建筑垃圾，应定点堆放，及时送指定的建筑垃圾堆放场；施工人员产生的生活垃圾依托医院生活垃圾收集设施收集后，交由环卫部门统一处理。 此外，在建设过程中严格按照施工规范进行施工，在DSA配套工程新建墙体过程中，墙与墙之间须紧密贴合，防止射线泄露；使用符合要求的水泥，铅门与墙体重叠部分不小于门与墙体缝隙宽度的10倍；穿过机房墙体的各种管道、电缆不得影响屏蔽墙体的屏蔽防护效果，不得正对工作人员经常停留的地点。 本项目装修施工期很短，施工量较小，在建设单位的严格监督下，施工方遵守文明施工、合理施工的原则，做到各项环保措施，可使其对环境的影响降至最小程度。施工结束后，项目施工期环境影响将随之消除。 二、设备安装调试期间的环境影响分析 本项目DSA的安装、调试应请设备厂家专业人员进行，医院方不得自行安装及调试设备。在设备安装调试阶段，主要污染因素为X射线和臭氧。建设单位应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。人员离开时机房必须上锁并派人看守。设备安装调试阶段，不允许其他无关人员进入设备区域，防止辐射事故发生。由于设备的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响较小。

运行阶段对环境的影响 一、辐射环境影响分析 1、DSA的辐射环境影响分析 本项目涉及1台DSA，DSA的年工作量最大为400人次/年，DSA主要用于透视和拍片。 根据原环境保护部和国家卫生计生委联合发布公告2017年第66号《射线装置分类办法》，DSA属于Ⅱ类射线装置，工作时不产生放射性废气、废水和固体废物。本机为数字成像设备，不使用显、定影液，其主要危害因素为射线装置工作时产生的X射线，出束方向由下向上。 DSA在进行曝光时分为两种情况： 造影拍片过程：操作人员采取隔室操作的方式，医生通过操作间铅玻璃观察窗手术室内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。在拍片过程中，医生位于控制室内，经手术室各屏蔽体屏蔽后，对手术室外（包括手术室楼上）的公众和工作人员影响较小。 脉冲透视过程：为更清楚的了解病人情况，医生需进入DSA手术室进行手术治疗时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师身着铅衣、戴铅眼镜等在手术室内对病人进行直接的手术操作。 本环评采用预测方法分析本项目DSA系统在正常运行期间对辐射工作人员及公众的辐射影响。 （1）本项目关注点的辐射环境影响分析 根据崇州二医院有限公司提供的资料，DSA手术室净空面积为37.791m2，呈长方形布置，净空尺寸长6.63m×宽5.7m×高3.4m，项目利用原四周墙体为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板；手术室地面为200mm厚防渗混凝土+30mm厚硫酸钡水泥；顶部为120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板；项目下方无地下室；手术室观察窗（1扇）为4mm铅当量的铅玻璃，防护铅门（3扇）均为4mm铅当量。 DSA在自动透视模式下间隙性运行，本项目DSA最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，实际使用时，为防止球管烧毁并延长其使用寿命，管电压和功率通常预留20%~30%的余量，拍片时，DSA的常用电压60~100kV，常用电流为100~300mA；透视时，DSA常用管电压为70~90kV，常用管电流为10~20mA。 本项目DSA投用后，手术过程中手术室四周的保护目标，受到漏射线和散射射线的影响，手术室上方主射辐射的影响。手术室内的辐射工作人员受到散射和漏射的影响。根据电离辐射水平随着距离的增加而衰减的规律，距离DSA手术室最近关注点可以代表最大可能辐射有效剂量。 （2）年附加有效剂量估算 根据《实用辐射安全手册（第二版）》的公式，对各点位处公众及职业人员的年有效剂量进行计算。 ……………………（式11-1） 式中：E—人员受到的有效剂量，Sv/a； D—X-γ射线空气吸收剂量率附加值，Gy/h； t—年受照时间，h/a，（透视67.5h、拍片6.7h）。 WT—组织权重因数，全身为1； WR—辐射权重因数，X射线为1。 （3）主射束剂量估算 本项目主射方向屏蔽防护采用《辐射防护手册》（第一分册）中计算公式如下： ...........................（式11-2） 式中：—关注点处的当量剂量率，μSv/h； —每mA管电压产生的X射线在1m处的照射量率，R/mA·min，本项目DSA过滤片有5档，分别为0.1mmCu、0.2mmCu、0.3mmCu、0.6mmCu、0.9mmCu。查阅《辐射防护手册》（第一分册）图4.4c，不同管电压对应的X射线照射量率，1m处过滤片材质为Al的照射量率大于Cu的照射量率，同一种材质，厚度约薄，照射量越大。项目DSA均选取最薄的，照射量最大的0.1mmCu的过滤片进行理论预测。查图4.4c中无X射线过滤为0.1mmCu的情况下不同管电压对应的X射线照射量率，根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）第5.1.5款“除牙科摄影和乳腺摄影用X射线设备外，X射线有用线束中的所有物质形成的等效总过滤，应不小于2.5mmAl”，图4.4c只有过滤片为2mmAl和3mmAl曲线，本环评保守取值按2mmAl进行取值，当管电压为90kV（透视）时，查得= 0.9R·mA-1·min-1；当管电压为100kV（拍片）时，查得=1.0R·mA-1·min-1。 R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m； I—管电流，mA，（拍片：300mA，透视：20mA）； —利用因子，取1； —对防护区的占用因子，表示人员在防护区停留的时间，“全居留”情况，取1； WT—组织权重，全身为1 B—屏蔽透射因子，根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）公式C.1以及附录表C.2可知。 屏蔽透射因子B： ..............................(式11-3） 式中： B—给定铅厚度的屏蔽透射因子； β—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； α—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； γ—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； X—铅厚度。 散射线的透射因子将根据实际情况，采用常用工况下散射线拟合参数进行计算；泄漏射线因和主射线能量一样，故采用常用工况下主射线拟合参数计算其透射因子。 屏蔽材料对X 射线的辐射衰减拟合参数 管电压90kV（透视） 材料 α β γ 铅 3.067 18.83 0.7726 管电压100kV（拍片） 主束 散射 材料 α β γ α β γ 铅 2.500 15.28 0.7557 2.507 15.33 0.9124 根据计算，DSA机房不同防护措施对应的屏蔽透射因子见表11-2。 DSA机房设计屏蔽参数及防护措施铅当量一览表 屏蔽方位 屏蔽材料与厚度 等效铅当量 屏蔽透射因子(透视) 屏蔽透射因子（拍片） 主束 散射 四周墙体 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 4.6 mmPb 5.86E-08 / 1.14E-06 顶部 120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板 4.5 mmPb 7.96E-08 9.70E-07 / 地面 200mm厚混凝土+30mm厚硫酸钡水泥 4.45 mmPb 9.28E-08 / 1.66E-06 防护门 4mm铅当量铅门 4mmPb 3.69E-07 / 5.14E-06 防护窗 4mm铅当量的铅玻璃 4mmPb 3.69E-07 / 5.14E-06 手术医生、护士位 0.5mmPb铅衣+0.5mmPb铅帘 1mmPb 4.08E-03 / 1.05E-02 备注：E-表示10的负几次方 根据NCRP147报告，患者和接收器对初始线束的减弱倍数为10到100倍，考虑最不利影响，患者和接收器对初始线束的减弱倍数取10倍，则主射方向照射量率取主射束的10%。 据此将主射方向所受辐射剂量计算结果列于表11-3。 DSA主射方向所受辐射剂量预测结果表 预测点 与源直线距离（m） 屏蔽材料与厚度及等效铅当量（mm） 屏蔽透射因子（f） 利用因子（μ） 占用 因子（η） 预测点年有效剂量（mGy/a） 总有效剂量（mSv/a） 项目正上方（肌电图室和运动治疗室） 透视 2.4 120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板（约4.5mm铅当量） 7.96E-08 1 1 1.10E-04 2.32E-03 拍片 9.70E-07 1 1 2.21E-03 备注：E-表示10的负几次方 根据表11-3，项目DSA主射方向二楼肌电图室和运动治疗室公众所受年有效剂量为2.32×10-3mSv/a，小于本次评价确定的0.1mSv/a的约束值。 （4）病人体表散射辐射剂量估算 对于病人体表的散射X射线可以用反照率法估计。可按下式进行预测估算（根据李德平、潘自强主编，辐射防护手册第一分册——辐 射源与屏蔽[M]北京：原子能出版社，1987:P437）： ...................（式11-4） 式中：Hs—预测点处的散射当量剂量率，μSv/h； —每mA管电压产生的X射线在1m处的照射量率，R/mA·min； α—患者对X射线的散射比；根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取得，本项目取0.0013； s—散射面积，cm2，取100cm2； d0—靶点与病人的距离，m，取1m； ds—病人与预测点的距离，m； B—屏蔽透射因子； I—管电流，mA，（拍片：300mA，透视：20mA）； —利用因子，取1； —对防护区的占用因子，表示人员在防护区停留的时间，“全居留”情况，取1； WT—组织权重，全身为1。 DSA机房周围各预测点散射剂量预测结果表 关注点位 模式 病人与预测点的距离ds（m） 防护情况 屏蔽透射因子 B 占用因子η 剂量率 （μSv/h） 有效剂量（mSv/a） 方位 位置 1 机房内 第一手术位医生 透视 0.5 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣 4.08E-03 1.00 5.00E+01 3.37E+00 2 机房内 第二手术位护士 透视 1 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣 4.08E-03 1.00 1.25E+01 8.43E-01 3 机房北侧 控制室内医师、技师 透视 3.5 4mm铅当量的铅玻璃 3.69E-07 1.00 9.23E-05 6.23E-06 拍片 3.5 5.14E-06 1.00 2.14E-02 1.44E-04 4 机房北侧 患者缓冲间 透视 3.6 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 5.86E-08 0.25 3.46E-06 2.34E-07 拍片 3.6 1.14E-06 0.25 1.13E-03 7.54E-06 5 机房北侧 更衣间 透视 6.5 5.86E-08 0.25 1.06E-06 7.17E-08 拍片 6.5 1.14E-06 0.25 3.45E-04 2.31E-06 6 机房北侧 无菌库房 透视 6.5 5.86E-08 0.25 1.06E-06 7.17E-08 拍片 6.5 1.14E-06 0.25 3.45E-04 2.31E-06 7 机房东北侧 辅料库房 透视 6.3 5.86E-08 0.25 1.13E-06 7.64E-08 拍片 6.3 1.14E-06 0.25 3.67E-04 2.46E-06 8 机房东侧 洁具间 透视 2.9 5.86E-08 0.25 5.34E-06 3.60E-07 拍片 2.9 1.14E-06 0.25 1.73E-03 1.16E-05 9 机房东侧 技术室 透视 2.9 5.86E-08 1 2.14E-05 1.44E-06 拍片 2.9 1.14E-06 1 6.93E-03 4.65E-05 10 机房东侧 阴性透析室 透视 4.6 5.86E-08 1 8.49E-06 5.73E-07 拍片 4.6 1.14E-06 1 2.76E-03 1.85E-05 11 机房西侧 污物暂存间 透视 3.1 5.86E-08 0.25 4.67E-06 3.15E-07 拍片 3.1 1.14E-06 0.25 1.52E-03 1.02E-05 12 机房南侧 阳性透析室通道 透视 4 5.86E-08 0.25 2.81E-06 1.89E-07 拍片 4 1.14E-06 0.25 9.11E-04 6.11E-06 13 机房西侧 走廊及楼梯 透视 4 5.86E-08 0.25 2.81E-06 1.89E-07 拍片 4 1.14E-06 0.25 9.11E-04 6.11E-06 14 机房西南侧 银座3幢 透视 25 5.86E-08 0.25 7.18E-08 4.85E-09 拍片 25 1.14E-06 0.25 2.33E-05 1.56E-07 15 机房南侧 全有家居等商户 透视 19 5.86E-08 0.25 1.24E-07 8.40E-09 拍片 19 1.14E-06 0.25 4.04E-05 2.71E-07 16 机房东北侧 成都农商银行 透视 40 5.86E-08 0.25 2.81E-08 1.89E-09 拍片 40 1.14E-06 0.25 9.11E-06 6.11E-08 备注：E-表示10的负几次方，E+表示10的正几次方。 （5）泄漏辐射剂量估算 根据中国原子能出版社2012年出版的《实用辐射防护与剂量学》（应用篇）第9章“辐射防护屏蔽设计”，泄漏辐射不应超过有用线束平均值的0.1%。因此，计算方法同式11-2，式11-2中的×0.1%。 DSA机房周围各预测点漏射剂量预测结果表 关注点位 模式 病人与预测点的距离dsm） 防护情况 屏蔽透射因子B 占用因子η 剂量率 （μSv/h） 有效剂量（mSv/a） 方位 位置 1 机房内 第一手术位医生 透视 0.5 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣 4.08E-03 1.00 1.71E+01 1.15E+00 2 机房内 第二手术位护士 透视 1 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣 4.08E-03 1.00 9.61E+00 6.48E-01 3 机房北侧 控制室内医师、技师 透视 3.5 4mm铅当量的铅玻璃 3.69E-07 1.00 1.72E-04 1.16E-05 拍片 3.5 5.14E-06 1.00 3.99E-02 2.67E-04 4 机房北侧 患者缓冲间 透视 3.6 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 5.86E-08 0.25 6.53E-06 4.41E-07 拍片 3.6 1.14E-06 0.25 2.12E-03 1.42E-05 5 机房北侧 更衣间 透视 6.5 5.86E-08 0.25 2.46E-06 1.66E-07 拍片 6.5 1.14E-06 0.25 7.98E-04 5.34E-06 6 机房北侧 无菌库房 透视 6.5 5.86E-08 0.25 2.46E-06 1.66E-07 拍片 6.5 1.14E-06 0.25 7.98E-04 5.34E-06 7 机房东北侧 辅料库房 透视 6.3 5.86E-08 0.25 2.59E-06 1.75E-07 拍片 6.3 1.14E-06 0.25 8.42E-04 5.64E-06 8 机房东侧 洁具间 透视 2.9 5.86E-08 0.25 9.08E-06 6.13E-07 拍片 2.9 1.14E-06 0.25 2.95E-03 1.98E-05 9 机房东侧 技术室 透视 2.9 5.86E-08 1 3.63E-05 2.45E-06 拍片 2.9 1.14E-06 1 1.18E-02 7.90E-05 10 机房东侧 阴性透析室 透视 4.6 5.86E-08 1 1.76E-05 1.19E-06 拍片 4.6 1.14E-06 1 5.72E-03 3.83E-05 11 机房西侧 污物暂存间 透视 3.1 5.86E-08 0.25 8.22E-06 5.55E-07 拍片 3.1 1.14E-06 0.25 2.67E-03 1.79E-05 12 机房南侧 阳性透析室通道 透视 4 5.86E-08 0.25 5.53E-06 3.73E-07 拍片 4 1.14E-06 0.25 1.79E-03 1.20E-05 13 机房西侧 走廊及楼梯 透视 4 5.86E-08 0.25 5.53E-06 3.73E-07 拍片 4 1.14E-06 0.25 1.79E-03 1.20E-05 14 机房西南侧 银座3幢 透视 25 5.86E-08 0.25 2.04E-07 1.38E-08 拍片 25 1.14E-06 0.25 6.64E-05 4.45E-07 15 机房南侧 全有家居等商户 透视 19 5.86E-08 0.25 3.45E-07 2.33E-08 拍片 19 1.14E-06 0.25 1.12E-04 7.51E-07 16 机房东北侧 成都农商银行 透视 40 5.86E-08 0.25 8.22E-08 5.55E-09 拍片 40 1.14E-06 0.25 2.67E-05 1.79E-07 备注：E-表示10的负几次方，E+表示10的正几次方。 （6）环境保护目标处剂量估算 本项目所致保护目标最大年有效剂量理论预测结果见表11-6： 本项目各预测点保护目标理论预测最大受照剂量 保护目标相对位置 关注点位描述 年辐射剂量（mSv/a） 年总辐射剂量（mSv/a） 照射 类型 主射 散射 漏射 透视 拍片 透视 拍片 透视 拍片 DSA机房内 DSA机房内医生 / / 3.37E+00（4名医生合计） / 1.15E+00（4名医生合计） / 4.52E+00（4名医生合计） 职业 DSA机房内护士 / / 8.43E-01（4名护士合计） / 6.48E-01（4名护士合计） / 1.49E+00（4名护士合计） 职业 DSA机房周围 控制室内医师、技师 / / 6.23E-06（2名技师合计） 1.44E-04（2名技师合计） 1.16E-05（2名技师合计） 2.67E-04（2名技师合计） 4.29E-04（2名技师合计） 职业 患者缓冲间 / / 2.34E-07 7.54E-06 4.41E-07 1.42E-05 2.24E-05 公众 更衣间 / / 7.17E-08 2.31E-06 1.66E-07 5.34E-06 7.89E-06 公众 无菌库房 / / 7.17E-08 2.31E-06 1.66E-07 5.34E-06 7.89E-06 公众 辅料库房 / / 7.64E-08 2.46E-06 1.75E-07 5.64E-06 8.35E-06 公众 洁具间 / / 3.60E-07 1.16E-05 6.13E-07 1.98E-05 3.24E-05 公众 技术室 / / 1.44E-06 4.65E-05 2.45E-06 7.90E-05 1.29E-04 公众 阴性透析室 / / 5.73E-07 1.85E-05 1.19E-06 3.83E-05 5.86E-05 公众 污物暂存间 / / 3.15E-07 1.02E-05 5.55E-07 1.79E-05 2.89E-05 公众 阳性透析室通道 / / 1.89E-07 6.11E-06 3.73E-07 1.20E-05 1.87E-05 公众 走廊及楼梯 / / 1.89E-07 6.11E-06 3.73E-07 1.20E-05 1.87E-05 公众 医院外 西南侧银座3幢 / / 4.85E-09 1.56E-07 1.38E-08 4.45E-07 6.20E-07 公众 南侧，全有家居等商户 / / 8.40E-09 2.71E-07 2.33E-08 7.51E-07 1.05E-06 公众 东北侧，成都农商银行 / / 1.89E-09 6.11E-08 5.55E-09 1.79E-07 2.47E-07 公众 正上方 项目正上方（肌电图室和运动治疗室） 1.10E-04 2.21E-03 / / / / 3.35E-04 公众 备注：E-表示10的负几次方，E+表示10的正几次方。 由上表可知，本项目公众所受年剂量最高为2.32×10-3mSv，小于本次评价确定的0.1mSv/a的约束值要求；在DSA复合手术室内参加手术的4名医生所受剂量合计为4.52mSv/a，2名护士所受剂量合计为1.49mSv/a，2名技师所受剂量合计为4.29×10-4mSv/a。本项目介入手术年手术量为400台（其中神经外科手术约100台/a，神经内科手术约150台/a，放射科约150台/a）。本项目每台手术配置1名医生、1名护士（神经外科护士只参与神经外科手术，神经内科护士只参与神经内科手术，放射科进行其他放射手术，不存在交叉使用的情况）、1名技师，根据手术量分配以及护士分组情况，经计算，医生、护士和技师的年剂量核算见下表。 本项目每名职业人员年剂量核算表 职务 职业人员数量 透视手术时间占比 年总辐射剂量（mSv/a） 职业人员年剂量(mSv/a) 神经外科医生 1 22.22% 4.52（4人合计） 1.00 神经内科医生 1 44.45% 2.01（最大） 放射科医生 2 33.33% 1.51 神经外科护士 1 22.22% 1.49（4人合计） 0.33 神经内科护士 1 44.45% 0.66（最大） 放射科护士 2 33.33% 0.50 技师 2 4.29×10-4（2人合计） 2.145×10-4 从上表可知，根据手术医生的配置及手术分配情况，本项目每名医生所受年剂量最大为2.01mSv/a；每名护士所受年剂量最大为0.66mSv/a；每名技师所受年剂量最大为 2.145×10-4mSv/a，均低于5.0mSv/a的剂量约束值。 根据电离辐射水平随着距离的增加而衰减的规律，距离DSA复合手术室最近的关注点可以代表最大可能辐射有效剂量。在DSA运行后，项目运行产生的X射线经墙体、门窗屏蔽、距离衰减后，DSA复合手术室周围环境保 护目标受照剂量低于预测剂量，对复合手术室周围公众影响更小。 2、医生腕部皮肤受照剂量 介入治疗时，医生通常站立于介入治疗病床侧面，面对病患，受到散射射束照射的几何条件为前后入射（AP，即垂直于人体长轴/Z轴，从人体正面的入射），本项目采用理论预测分析介入手术医生所受到的皮肤剂量。 预测模式：计算模式采用《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017），X射线所致皮肤损伤的辐射剂量可按下式估算： （式11-5） （式11-6） 式中： DS ：皮肤吸收剂量（mGy）； k：X-γ辐射场的空气比释动能率（μGy∙h-1 ） ； CKS：空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数（Gy/Gy）； t：人员累积受照时间，单位为小时（h）； —X辐射场的周围剂量当量率，µSv/h； —空气比释动能到周围剂量当量的转化系数（Sv/Gy）。 按照常用最大电流换算后，距靶1m处的剂量率为157.14mGy/min，医生操作时腕部距主射束的距离取0.5m，且佩戴防护手套（0.025mmPb），手术时腕部位置处的空气吸收剂量通过计算可得到辐射剂量当量为2.37×104µGy/h。本项目DSA可近似地视为垂直入射，而且是AP入射方式。从表A.9可查得X辐射场空气比释动能到周围剂量当量的转化系数=1.72Sv/Gy，由（公式11-6）计算出辐射场的空气比释动能为1.38×104µGy/h。从表A.4可查出空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数=1.134mGy/mGy。年透视时间为67.5h，由（公式11-6）计算4位手术医生手术位腕部皮肤受照当量剂量合计为1054.72mSv/a，根据手术医生的配置及手术分配情况，本项目神经内科医生受照时间最大，具体时间为30h，神经内科医生腕部皮肤约1/5的时间（6h）处于受照位置，所受年剂量最大为93.75mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1 条的规定，对任何工作人员，四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv，也满足本项目对于放射工作人员四肢（手和足）或皮肤当量剂量通常管理限值，即不超过125mSv/a的要求。 医院应严格落实辐射安全防护的各项规章制度，所有手术过程中手术室内的医护人员均应按辐射工作人员进行管理，手术时医护人员穿戴好防护用品并严格遵守操作规程。对病人病灶进行照射时，应将病人病灶以外的部位用铅橡胶布进行遮盖或穿着铅服，以避免病人受到不必要的照射。 3、介入治疗对医生和患者的辐射防护要求 介入治疗是一种解决临床疑难病的新方法，但介入治疗时X射线曝光量大，曝光时间长，距球管和散射体近，使介入治疗操作者受到大剂量的X射线照射。为了减少介入治疗时X射线对操作者和其他人员的影响，本评价提出以下几点要求： 介入治疗医生自身的辐射防护要求： 加强教育和培训工作，提高辐射安全文化素养，全面掌握辐射防护法规和技术知识； 结合诊疗项目实际情况，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施； 在介入手术期间，必须穿戴个人防护用品，并佩戴个人剂量报警仪； 定期维护DSA系统设备，制定和执行介入治疗的质量保证计划。 患者的辐射防护要求： 严格执行国家标准GB18871-2002中规定的介入诊疗指导水平，保证患者的入射体表剂量率不超过100mGy/min； 选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施； 采用剂量控制与分散措施，通过调整扫描架角度，移动扫描床等办法，分散患者的皮肤剂量，避免单一皮肤区域接受全部剂量； 作好患者非照射部位的保护工作。 二、臭氧环境影响分析 本项目在运行过程中，主要污染为DSA手术室内空气中氧受X射线电离而产生的臭氧，DSA手术室拟采用排风系统进行排风，DSA在出束过程中，产生的臭氧引至楼顶（3F，高10m）排放，室外大气扩散条件良好，产生的O3气体经自然分解和稀释后，对周围大气环境的影响较小。 三、水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员的生活污水及项目产生的医疗废水。生活污水及医疗废水经医院已建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政管网，最终进入崇州市城市污水处理厂处理达标后排入西河。 四、固体废物环境影响分析 1、本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 2、手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为800kg。这些医疗废物经分类收集打包好后暂存于医废间，为减少恶臭气体及病原体的产生，要求医疗废物日产日清，交有资质单位处理。 3、工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，办公、生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，为防止蚊蝇滋生，要求生活垃圾暂存间日产日清，交由环卫部门清运处理。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 声环境影响分析 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 环境影响风险分析 1、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害和有害因素，以及项目在建设、运营期间可能发生的事故（一般不包括自然灾害与人为破坏），引起有毒、有害（本项目为电离辐射）物质泄漏，所造成的环境影响程度和人身安全损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故发生率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 2、风险识别 根据原国家环境保护总局公告2017年第66号《射线装置分类办法》规定，本项目DSA属Ⅱ类射线装置，在运行时会产生X射线。本项目环境风险因子为X射线，根据其工作原理分析，DSA可能发生的事故工况主要有以下几种情况： （1）装置在运行时，介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作；由于安全联锁系统失效，手术过程中，人员误入或滞留在手术室内而造成非主射方向的误照射； （2）医用射线装置在检修、维护等过程中，检修、维护人员在未佩戴个人剂量报警仪或报警仪剂量阈值设置错误的情况下，检修、维护人员误操作，造成有关人员受到主射方向的误照射。 3、源项分析及事故等级分析 本项目新建的DSA，其风险因子为X射线。按照国务院449号令第四十条关于事故的分级原则现将项目的风险物质、风险因子、潜在危害及可能发生的事故等级列于表11-9中。 项目的环境风险物质、因子、潜在危害及事故等级表 项目名称 环境风险因子 潜在危害 事故等级 DSA X射线 X射线装置失控导致人员受超年剂量限值的照射 一般辐射事故 X射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾 较大辐射事故 X射线装置失控导致2人以上（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾 重大辐射事故 X射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡 特别重大辐射事故 根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系见下表： 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系 辐射剂量/ Gy 急性放射病发生率/% 辐射剂量/ Gy 死亡率/% 0.70 1 2.00 1 0.90 10 2.50 10 1.00 20 2.80 20 1.05 30 3.00 30 1.10 40 3.20 40 1.20 50 3.50 50 1.25 60 3.60 60 1.35 70 3.75 70 1.40 80 4.00 80 1.60 90 4.50 90 2.00 99 5.50 99 4、最大可能性事故分析 介入手术过程中，发生介入手术人员超剂量照射，DSA事故最大可能性事故分析如下。 （1）事故假设 ① 装置在运行时，介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作；由于安全联锁系统失效，手术过程中，人员误入或滞留在手术室内而造成非主射方向的误照射。 ② 设备维护人员在维护DSA X线机射线管或测量探测器时，维护人员未佩戴个人剂量报警仪或报警仪剂量阈值设置错误的情况下，射线管处于出束状态，维修人员处于主射方向。 （2）剂量估算 ① 介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作，受到非主射方向的照射事故后果计算结果如下表所示： 事故状态下非主射方向不同停留时间和距离人员受照剂量表 关注点与射线装置的距离（m） 时间（min） 散射所致剂量（mSv） 漏射所致剂量（mSv） 总剂量 （mSv） 0.5 0.5 3.49E-02 1.02E-01 1.37E-01 1 6.98E-02 2.04E-01 2.74E-01 5 3.49E-01 1.02E+00 1.37E+00 9 6.29E-01 1.84E+00 2.47E+00 12 8.38E-01 2.45E+00 3.29E+00 1 0.5 1.96E-02 2.55E-02 4.52E-02 1 3.93E-02 5.11E-02 9.04E-02 5 1.96E-01 2.55E-01 4.52E-01 9 3.54E-01 4.60E-01 8.13E-01 12 4.71E-01 6.13E-01 1.08E+00 2 0.5 8.73E-03 6.38E-03 1.51E-02 1 1.75E-02 1.28E-02 3.02E-02 5 8.73E-02 6.38E-02 1.51E-01 9 1.57E-01 1.15E-01 2.72E-01 12 2.10E-01 1.53E-01 3.63E-01 备注：E-表示10的负几次方，E+表示10的正几次方。 ② 事故状态下，维修人员处于主射方向不同时间和距离所受剂量预测结果如下表所示： 事故状态下主射方向不同停留时间和距离维修人员受照剂量表 距离m 剂量（mSv） 时间（s） 1 1.5 2 0.5 5.46 3.49 2.43 1 10.91 6.98 4.85 5 54.56 34.92 24.25 30 327.38 435.80 145.50 60 654.75 419.04 291.00 （3）事故后果 ① 根据表11-10可知，本项目介入手术人员在不同位置随着时间的推移，非主射方向上最大可能受照剂量为3.29mSv/次，高于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871- 2002）规定的公众1mSv/a的剂量限值，因此，误入DSA手术室人员单次滞留在手术室内而造成非主射方向的误照射，构成一般辐射事故。 ② 根据表11-11可知，维修人员在不同位置随着时间的推移，最大可能受照剂量为654.75mSv/次，高于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871- 2002）规定的职业人员20mSv/a的剂量限值，为一般辐射事故。 5、事故情况下的环境影响分析与防范应对措施 DSA用于介入治疗时属于Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故时可使受照人员产生较严重的放射损伤，但由于DSA的特殊性，事故时使受照人员受大剂量照射甚至导致死亡的几率很小。DSA开机时，医生与病人同处一室，且距X线机的管头组装体约1m左右，距病人很近，介入射线装置主要事故是因曝光时间较长，防护条件欠佳对医生和病人引起的超剂量照射，其级别构成一般辐射事故。 （1）为了防止事故的发生，医院在辐射防护设施方面应做好以下工作： ① 购置工作性能和防护条件均较好的介入诊疗设备； ② 实施介入诊疗的质量保证； ③ 做好医生的个人防护； ④ 做好病人非投照部位的防护工作； ⑤ 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，当DSA发生辐射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出手术室，关闭手术室门，及时向医院主管领导和当地生态环境主管部门报告。 （2）对于上述可能发生的各种事故，医院方面除在硬件上配齐、完善各种防范措施外，在软件设施上也注意了建设、补充和完善，使之在安全工作中发挥约束和规范作用，其主要内容有： ① 建立全院安全管理领导小组，组织管理医院的安全工作； ② 加强人员的培训，考试（核）合格、持证上岗； ③ DSA控制台及介入手术床旁安装“紧急止动”按钮，设备采取工作状态指示灯与手术室门联锁等多重安全措施； ④ 建立岗位的安全操作规程和安全规章制度，注意检查考核，认真贯彻实施； ⑤ 制定全院重大事故处理预案、完善组织、落实经费、准备物资、加强演练、时刻准备应对可能发生的各种事故和突发事件。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目正常运营，也保障工作人员、公众的健康与安全。 6、其他环境风险分析 本项目DSA手术室内贮存造影剂碘海醇注射液约90L（每瓶100ml），未使用的药品均密封保存，且储存量很小，未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物统一收集处理。储存造影剂的药品柜为不锈钢药品柜，药品柜均已上锁，钥匙由当班医生保管；进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车对药品进行运送；造影剂的贮存、运输过程均采取了防造影剂泄露的防范与对策措施。

# 表12  辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 一、辐射防护与安全管理机构 医院以“崇二院[2023]46号”文成立了辐射安全与环境保护领导小组，全面负责辐射安全防护管理工作。其中组长：朱志忠；成员 ：向俊才、徐江、张建。 其具体成员组成详见表12-1。 辐射安全与环境保护领导小组成员组成表 组长 朱志忠 成员 向俊才、徐江、张建 领导小组下设办公室，负责全院辐射安全与防护工作的具体组织、协调、督查和指导工作，具体职责如下： 组织编制和定期修订医院辐射安全管理规章制度； 领导和协调小组成员及职责分工，组织和监督贯彻落实辐射安全管理相关规章制度； 定期检查医院辐射工作人员执行各项规章制度，保证辐射防护、安全与诊疗质量； 定期委托有资质的单位对辐射工作场所和防护设施进行检测，确保辐射安全防护设施可靠、辐射剂量率水平符合有关规定； 按照国家对辐射防护的有关规定和标准，组织定期对医院辐射工作人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检； 协调监督全院辐射安全与防护知识的学习和考核情况，并督促相关科室为辐射工作人员建立个人剂量、职业健康管理和培训档案； 负责组织应急准备工作，调度人员，指挥辐射事故应急救援行动，向上级行政主管部门报告辐射安全事故应急救援情况，配合相关行政主管部门的事故调查和监督检查。 根据医院辐射安全管理领导小组文件，医院还需在以下几个方面对文件进行完善： 细化医院辐射管理领导小组成员职能分工，明确日常辐射安全管理执行部门； 增加应急处置、上级生态环境主管部门联系电话； 落实辐射工作场所安全设施设备的定期维护管理，并严格执行日常维护工作； 定期对辐射工作人员个人剂量档案进行监督检查，发现个人剂量异常进行调查和处置。 二、辐射工作人员配置 辐射工作岗位人员配置和能力现状分析 人员配置：医院辐射工作人员配置情况：本项目拟配置辐射工作人员10名，4名医生、4名护士、2名技师，医院可根据设备数量，承担诊疗、科研任务，开展的项目和工作量等实际情况适当增减人员编制。 射线装置操作人员均需取得射线装置操作证书，熟悉专业技术。 医院应定期委托有资质的单位对辐射工作人员个人剂量进行检测，且应建立辐射工作人员个人剂量档案管理。 辐射工作人员能力培养方面还需从以下几个方面加强 建设单位应严格执行辐射工作人员培训制度，组织辐射工作人员及相关管理人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（http:/fushe.mee.gov.cn）上参加辐射安全与防护专业知识的学习、考核，考核通过后方可上岗。 个人剂量档案管理人员应将每季度的检测结果告知辐射工作人员，如发现结果异常，将在第一时间通知相关人员，查明原因并解决发现的问题。 正确佩戴个人剂量计，采用双剂量计监测方法（在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计），且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等）。铅衣外剂量计一般佩戴在左胸前或衣领前面，并将有标签的一面朝外，穿戴铅围裙时，应戴在铅围裙里面。 三、报废射线装置处理 医院报废的射线装置在报废前必须做去功能化处理，应采取去功能化的措施（如拆除电源或拆除高压零部件），确保装置无法再次通电使用，并上报到生态环境主管部门作备案登记。

辐射安全档案资料管理和规章管理制度 一、档案管理分类 医院应对相关资料进行分类归档放置，包括以下八大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“放射源和射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”。 二、医院规章制度建立情况 医院需制定一系列关于本项目相关的辐射安全规章制度，具体见表12-2。 项目单位辐射安全管理制度制定要求 序号 制度名称 备注 1 辐射安全与环境保护管理机构文件 需制定 2 辐射安全管理规定 需制定，辐射工作场所安全管理要求需悬挂于辐射工作场所墙上 3 辐射工作设备操作规程 需制定，内容挂于辐射工作场所墙上，应分别对应每种射线装置的操作规程 4 辐射安全和防护设施维护维修制度 需制定 5 辐射工作人员岗位职责 需制定，需悬挂于辐射工作场所墙上 6 射线装置台账管理制度 需制定 7 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案 需制定，监测方案参考本章辐射监测内容 8 监测仪表的使用与校验管理制度 需制定 9 辐射工作人员培训制度（或培训计划） 需制定，内容应至少包括参加生态环境部关于辐射安全防护培训学习和考核，到期前再考核的内容 10 辐射工作人员个人剂量管理制度 需制定，包含“个人剂量档案终生保存”的内容 11 辐射事故应急预案 需制定，预案中“辐射事故应急响应程序”应悬挂于辐射工作场所墙上 12 质量保证大纲和质量控制检测计划 需制定，应包含但不限于人流、物流图，患者管理规定 根据原四川省环境保护厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。医院对于各项制度在日常工作中要加强检查督促，认真组织实施。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 医院应根据规章制度内容认真组织实施，并且应根据国家发布的新的相关法规内容，结合医院实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。

辐射监测 辐射监测是安全防护的一项必要措施，通过辐射剂量监测得到的数据，可以分析判断和估计电离辐射水平，防止人员受到过量的照射。根据实际情况，需建立辐射剂量监测制度，包括工作场所监测和个人剂量监测。 一、工作场所监测 年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年；年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并上传网上申报系统。 日常自我监测：定期自行监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期自行监测制度，监测数据应存档备案，监测周期为1次/月。 二、个人剂量检测 个人监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量计，个人剂量检测频率为1次/季度。 医院应按以下要求做好个人剂量档案的管理： 医院应于每季度将个人剂量计交由有资质的检测部门进行检测。对于每季度检测数值超过1.25mSv的，医院要及时进行干预，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认，采取防护措施减少或者避免过量照射；若全年个人积剂量检测数值超过5mSv，医院应当立即暂停该辐射工作人员继续从事放射诊疗作业，同时进行原因调查，撰写正式调查报告，经本人签字确认后上报《辐射安全许可证》发证机关；当单年个人累积剂量检测数值超过50mSv，应立即采取措施，开展调查处理并报告辐射安全许可证发证机关。检测报告及有关调查报告应存档备查。 个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度监测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并在每年1月31日前提交给发证机关。 根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019），就本项目而言，辐射主要来自前方，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般左胸前；对于工作中穿戴铅衣（如放射科操作）的情况，通常应根据佩带在铅衣里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量，当受照剂量可能超过调查水平时（如介入操作），则还需要在铅衣外面另外佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量； 辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。医院应当将辐射工作人员的个人剂量档案终生保存。 三、监测内容和要求 监测内容：X-γ空气吸收剂量率。 监测布点及数据管理：本项目监测布点应参考环评提出的监测计划（表12-3）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。 工作场所监测计划建议 场所名称 监测项目 监测周期 监测点位 DSA手术室 X-γ空气吸收剂量率 委托有资质的单位监测，频率为1次/年；定期自行开展辐射监测 铅窗、控制室、设备间等配套房间、手术室四周屏蔽墙外、排风管穿墙处、门缝等。 监测范围：控制区和监督区域及周围环境 监测质量保证 制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测部门的监测数据与医院监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；也可到有资质的单位对监测仪器进行校核； 采用国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法； 制定辐射环境监测管理制度。 此外，医院需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。 年度监测报告情况 医院应于每年1月31日前向发证机关提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。医院应按照《安全和防护状况年度评估报告》规定的格式编制报告。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”(网址http://rr.mee.gov.cn/)中实施申报登记。延续、变更许可证，新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。

辐射事故应急 一、应急预案 为了应对放射诊疗中的事故和突发事件，医院应制订辐射事故应急预案，应包含以下内容。 应急机构和职责分工，应急和救助的装备、资金、物资准备，辐射事故应急处理程序，辐射事故分级与应急响应措施，辐射事故调查、报告和处理程序，辐射事故的调查、预案管理。 应急组织体系和职责、应急处理程序、上报电话。 应急人员的培训； 环境风险因子、潜在危害、事故等级等内容； 辐射事故调查、报告和处理程序中相关负责人员及联系电话； 发生辐射事故时，应当立即启动应急预案，采取应急措施，并按规定向所在地县级地方人民政府及其环境保护、卫生计生等部门报告。 二、应急措施 若本项目发生了辐射事故，项目单位应迅速、有效采取以下应急措施： 发现误照射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出手术室，关闭手术室门，同时向医院主管领导报告。 医院根据估算的超剂量值，尽快安排误照人员进行检查或在指定的医疗机构救治；对可能受放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急救援措施。 事故发生后的2小时内填写《辐射事故初始报告表》，逐级上报当地生态环境主管部门。造成或可能造成超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 最后查清事故原因，分清责任，消除事故隐患。 三、其他要求 辐射事故风险评估和辐射事故应急预案，应报送所在地县级地方人民政府生态环境主管部门备案。 在预案的实施中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对预案作补充修改，使之更能符合实际需要。

# 表13  结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：崇州二医院有限公司新增数字减影血管造影机（DSA）项目 建设单位：崇州二医院有限公司 建设性质：改建 建设地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号崇州二医院有限公司康复楼 1 层 本次具体建设内容及规模为：医院拟将康复楼（地上3层，无地下室，已建)一楼厨房和餐厅（用作医院医护人员和病人餐饮，经现场勘查无遗留环境问题）改建为1间DSA手术室及其配套用房。在DSA手术室内，使用1台数字减影血管造影装置，型号为NeuAngio 30F，属于Ⅱ类射线装置。其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，年诊疗病例400例，DSA年曝光时间累计约74.2h（拍片6.7h，透视67.5h），曝光方向由下而上。主要用于介入治疗、血管造影等。 二、本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目选址合理性分析 本项目所在大楼已进行了环境影响评价并取得批复。本项目拟建的辐射工作场所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。 四、工程所在地区环境质量现状 根据四川中环康源卫生技术服务有限公司的监测报告，项目所在地的X-γ辐射空气吸收剂量率背景值属于正常天然本底辐射水平。 五、环境影响评价分析结论 （一）施工期环境影响分析 医院强化施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓施工期对环境产生的影响。 （二）营运期环境影响分析 1、辐射环境影响分析 本项目DSA投入运行后，职业人员所受照射的年剂量最大值为2.01mSv，小于职业人员年有效剂量约束值5.0mSv；公众所受照射的年剂量最大为2.32×10-3mSv，小于公众年有效剂量约束值0.1mSv。从上述预测结果可以看出，本项目辐射工作场所的墙体、门、窗满足辐射防护的要求。 2、大气的环境影响分析 DSA在曝光过程中臭氧产生量很小，经排风系统引至楼顶（3F，高10m）排放，室外大气扩散条件良好，产生的O3气体经自然分解和稀释后，对周围大气环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为空调和风机噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和病人的生活污水及项目产生的医疗废水。生活污水及医疗废水依托医院已建污水处理站进行处理，整个医院营运期所产生的医疗废水及生活污水通过院内污水管网排至污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后经市政污水管网排入崇州市城市污水处理厂处理达标后排入西河。 5、固体废物影响分析 （1）本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 （2）手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为800kg。这些医疗废物经分类收集打包好后暂存于医废间，为减少恶臭气体及病原体的产生，要求医疗废物日产日清，交有资质单位处理。 （3）工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，办公、生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，为防止蚊蝇滋生，要求生活垃圾暂存间日产日清，交由环卫部门清运处理。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 六、事故风险与防范 医院制订的辐射事故应急预案和安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 七、环保设施与保护目标 医院现有环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的所有保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 八、医院辐射安全管理的综合能力 医院严格落实本报告提出的规章制度、环保措施，具备辐射安全管理的综合能力。 九、项目环保可行性结论 在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为在崇州二医院康复楼 1 层东南侧新增1台DSA项目，从环境保护和辐射防护角度看项目建设是可行的。

建议和承诺 一、要求 1、落实本报告中的各项辐射防护措施和安全管理制度。 2、建设单位须重视控制区和监督区的管理。 3、按照规定组织辐射工作人员和管理人员在网站http://fushe.mee.gov.cn/学习辐射安全与防护知识并进行考核取证，持证上岗，证书到期前在网上复训。 4、定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报生态环境主管部门，报送内容包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；⑦存在的安全隐患及其整改情况；⑧其他有关法律、法规规定的落实情况。 5、按照《四川省辐射污染防治条例》，射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理。 6、建设单位必须在全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mee.gov.cn）中实施申报登记。申领、延续、更换《辐射安全许可证》、新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 二、项目竣工验收检查内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应组织专家完成自主环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见下表13-1。 项目环保竣工验收检查一览表 项目 设施 DSA手术室 DSA 手术室 辐射屏蔽措施 观察窗1扇（4mm铅当量） 铅防护门3扇（4mm铅当量） 屋顶：120mm厚预制板（空心）+4mm铅当量铅板 四周墙体 东、南、西、北面墙体均为240mm厚实心砖墙+50mm厚硫酸钡涂层+玻镁彩钢板 地面：200mm厚混凝土+30mm厚硫酸钡水泥 安全装置 工作状态指示灯箱2个 电离辐射警告标志4套 床下铅帘1副（0.5mm铅当量） 悬吊铅帘1副（0.5mm铅当量） 门灯联锁装置1套 紧急止动装置1套 对讲系统1套 监测仪器和个人防护用品 个人剂量计20个 个人剂量报警仪10个 便携式辐射剂量监测仪1台 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套10套（医护人员使用） 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡胶颈套、手术涉及部位的防护衣、帽或其他防护用品2套（患者使用） 其他 新排风系统1套 验收时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防 治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律和标准，对照本项目环境影响报告表验收。 1、根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）文件第十七条规定： （1）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 （3）除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 2、根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定： （1）建设单位可登陆生态环境部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other）。 （2）项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （3）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：①本项目配套建设的环境保护设施竣工后，及时更新《辐射安全许可证》，并在取得《辐射安全许可证》3个月内完成本项目自主验收；②对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开和项目竣工时间和调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当在建设项目环境影响评价信息平台（http://114.251.10.205 /#/pub-message）中备案，且向项目所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

# Text boxes

装修工程

设备安装

工程验收

扬尘

噪声

废水

废气

固体废物

新建墙体

拆除工程

X射线、臭氧

开机拍片（隔室操作）

手术完毕，关机

接诊患者，告知辐射危害

病人进入DSA造影室、摆位

为病人注入造影剂

介入治疗（近台同室操作、间歇透视）

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

X射线、臭氧、医疗废物

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

为病人注入造影剂

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

拍摄完毕，关机

医生通道

污物

通道

患者通道